一、基本要求：

1、全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部（肝脏，肝移植围手术期）、泌尿、新生儿、小儿、心脏、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平。

2、2017年以后推向市场的全新产品（以产品注册证为准），最高端机型。

*3、要求所投机型为投标商最高端机型并具备持续升级能力；先进技术满足或优于：（1）造影成像技术：具备矩阵容积造影技术。实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果，在机及离机造影时间强度曲线定量分析。（2）弹性成像技术：具备实时肝脏剪切波定量技术，具有置信图模式。取样框ROI可调节大小；测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。

二、设备技术参数要求：

1.1高分辨率液晶显示器≥21吋，操作面板具备液晶触摸屏≥12吋。

1.2 动态范围≥290dB

1.3 要求所投机型为投标商最高端机型并具备持续升级能力；

1.4造影成像技术：造影连续采集时间≥5分钟

1.5具备矩阵容积造影技术

1.6 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

1.7 在机及离机造影时间强度曲线定量分析

1.8具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21”，分辨率≥1080p

1.9弹性成像技术：具备囊实性结构鉴别弹性成像技术，具备浅表及腔内弹性成像

1.10 肝脏剪切波定量技术：实时剪切波弹性定量技术具有置信图模式。取样框ROI可调节大小；测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。

1.11具备智能多普勒血管检查技术

1.12多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

1.13具有微细血流成像技术

1.14硬盘≥900G

1.15具备相交互两个平面同屏同时相实时成像技术：可实现任意相交互两个平面显像

1.16 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

1.17 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并全部激活可互换通用

1.18 探头类型：电子扇扫、线阵、凸阵、矩阵

1.19 探头频率：

成人腹部凸阵探头（单晶体），自行描述频率及功能

小器官线阵探头（单晶体），自行描述频率及功能，最高频率≥18MHz

腹部电子矩阵容积探头,自行描述频率及功能

线阵探头，自行描述频率及功能

微凸阵探头，自行描述频率及功能

1.20探头性能：

1.20.1成人腹部凸阵探头（单晶体），支持造影、剪切波弹性。

1.20.2小器官线阵探头（单晶体），支持造影、应变式弹性

1.20.3线阵探头，支持造影。

1.20.4腹部电子矩阵容积探头，支持造影

1.21 凸阵探头扫描深度≥32cm，高频线阵探头扫描深度≥12cm。

1.22 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

1.23 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度20.0m/s

1.24 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；

1.25 取样宽度及位置范围：宽度≥ 1mm~15mm多级可调；

*1.26 主机带内置电池功能

三、设备配置要求：

1、超声主机1套

2、成人腹部凸阵探头（单晶体） 1把

3、小器官线阵探头（单晶体）1把

4、腹部电子矩阵容积探头1把

5、线阵探头1把

6、微凸阵探头1把

7、双屏电脑工作站1套（用户指定品牌型号）

8、彩色激光打印机 1台（用户指定品牌型号）

9、图像采集卡1块（用户指定品牌型号）

10、医院超声软件许可1套

11、具有计量检定合格证书。

12、升降式检查床1张（用户指定品牌型号）

13、超声工作检查椅1把

14、成人腹部凸阵探头穿刺架1套

15、线阵探头穿刺架1套